컬럼 취급 및 설치

1. 컬럼에 충격을 가하지 않도록 합니다. 심한 충격이 가해지면 컬럼의 성능이 저하되는 원인이 될 수 있습니다.

2. 컬럼 사용시, 분석 기기의 압력이 “0”일때 컬럼을 장착, 제거하여 주십시오.

3. 컬럼의 최대 압력은 20MPa이지만, 보다 오랫동안 사용하려면 15MPa이하에서 사용하시길 권장합니다.

4. 컬럼을 분석 기기에 장착할 때 컬럼에 표시된 방향으로 장착하여 사용하여야 합니다.

5. 컬럼을 기기에 장착하기 전에 기기는 컬럼에 알맞은 용매로 충분히 치환시킨 후 장착하여 사용하여야 합니다.

분석

1. 통상적으로 사용하는 HPLC 용매는 모두 사용 가능합니다. (Acetonitrile, Methanol, Tetrahydrofuran, Water)

2. 사용하기 전에 모든 이동상은 Membrane filter(0.45um)로 여과한 후 사용하여야 합니다.

3. 컬럼 출고 시 60% Acetonitrile가 채워진 상태로 출고됩니다. 사용 하고자 하는 이동상에 무기염이 첨가된 경우,     컬럼 안에서 염이 석출되지 않도록 세정과정을 충분히 거친 후 이동상을 흘려주십시오.

4. Ion-pairing reagents을 첨가하여 사용할 경우, Ion-pairing 전용으로 사용하는 것이 바람직합니다.

5. 아래의 과정은 일반적으로 컬럼의 수명을 단축시키오니 주의하여 주시기 바랍니다.

-용매의 이동상을 급격히 자주 변화 시키는 경우

-섞이지 않는 용매를 직접 바꾸는 경우

-압력을 계속 바꾸거나 15MPa 이상의 압력에서 계속 사용하는 경우

-100%물로 장시간 흘리는 경우

-가혹조건(높은pH, 고온)에서 장시간 사용하는 경우

컬럼 세척 및 보관

1. 분석 시 사용한 이동상에 산, 알칼리 또는 무기염이 포함되어 있다면 충분한 세정 후 보관하십시오.

2. 컬럼 사용 후에는 컬럼을 마개로 밀봉하여 서늘한 곳에 보관하여 주시기 바랍니다. 충진제가 마르면 컬럼의 성능저하의 원인이 될 수 있습니다.

3. 100%물로 장시간 세정은 하지 않는 것이 바람직합니다.